## Лист1
Наименование | Технические характеристики | Ед. измерения | шифр
Микропроцессорный коленный модуль | Микропроцессорный коленный модуль c внешним источником энергии (типа NI-C311 или аналог)с ротационной гидравлической системой с функцией подрессоривания, МRS сенсором (сенсор определения силы реакции опоры). Микропроцессорное управление скоростью ходьбы, с независимыми гидравлической и пневматической системами (фаза опоры-гидравлика, фаза переноса - пневматика), не требует подзарядки или смены элемента питания в течение 2 лет. Карбоновая рама. Уровень активности пациента К2-К4. Максимальный вес пациента - 125 кг (при уровне активности К4 -100 кг). Максимальный угол сгибания-140 градусов. Вес - не более 1385 г. | шт | Hybrid NI-C311
Микропроцессорный коленный модуль | Четырехзвенный микропроцессорный коленный модуль с внешним источником энергии (типа NI-C421 или аналог) Микропроцессорное управление скоростью ходьбы. Фаза опоры - четырехзвенный полицентрический механизм. Фаза переноса - пневматический цилиндр коленного модуля управляемый путем настройки величины пропускания игольчатого клапана, которая изменяется шаговым двигателем, контролируемым микропроцессором.Так же благодаря полицентрической конструкции четырехзвенного механизма происходит укорочение в фазе переноса, что снижает возможность спотыкания. Не требует подзарядки или смены элемента питания в течение 2 лет. Карбоновая рама. Максимальный вес пациента -100 кг. Максимальный угол сгибания - 160 градусов. Вес - не более 1025г. | шт | NI-C421
Микропроцессорный одноосный пневматический коленный модуль с торможением под нагрузкой | Микропроцессорный одноосный пневматический коленный модуль с внешним источником энергии (типа NI-C111t или аналог) Фаза опоры усовершенствованный механизм торможением под нагрузкой, активируемым весом пациента, благодаря которому достигается более естественная походка. Фаза переноса - пневматический цилиндр коленного модуля управляемый путем настройки величины пропускания игольчатого клапана, которая изменяется шаговым двигателем, контролируемым микропроцессором. Не требует подзарядки или смены элемента питания в течение 2 лет. Предназначен для пациентов 2го и 3го уровня активности и массой до 100кг. Максимальный угол сгибания 160 градусов. Вес не более 1100 г. Карбоновая рама, патентованная конструкция тормоза. Гарантия 24 мес. | шт | NI-C111t
Шестизвенный гидравлический коленный модуль c МRS системой и функцией ручного замка | Полицентрический гидравлический коленный модуль (типа NK-6+L или аналог): 6 осей Контроль фазы переноса - гидравлический цилиндр и настраиваемое голенооткидное устройство. Контроль фазы опоры - МRS система (механизм вычесления силы реакции опоры) с амортизатором для подрессоривания (регулируемый винтом в пределах до 10 градусов)+ ручной замок (для блокировки коленного модуля). Так же благодаря полицентрической конструкции четырехзвенного механизма происходит укорочение в фазе переноса, что снижает возможность спотыкания. Проксимальное соединение - адаптер в виде пирамидки или резьбовой. Максимальный вес пациента -125 кг. Максимальный угол сгибания - 170град. Вес модуля не более 980гр. Габаритный размер не более 197 мм. Гарантия -24 мес. | шт | Nk-6+L
Пневматический одноосный коленный модуль с торможением под нагрузкой и интегрированной голенооткидной пружиной | Пневматический одноосный коленный модуль(типа NK-1Hs или аналог) с усовершенствованным механизмом торможения под нагрузкой (делающим походку более плавной и естественной) и интегрированной голенооткидной пружиной, для пациентов 2го и 3го уровня активности. Максимальный угол сгибания 160 градусов. Соединение в проксимальной части – пирамидка, в дистальной части – пирамидка. Материал корпуса – титан. Гарантия 24мес. | шт | NK-1Hs
Модуль несущий 34 мм | Несущий модуль(типа NP-112 или аналог) для микропроцессорных коленных модулей должен иметь наружный диаметр 34 мм. Материал - алюминий, титан. | шт | NP-112
Программатор | Программатор для микропроцессорных коленных модулей. Позволяет настроить микропроцессорные коленные модули производства "Nabtesco Corp." Подходит сразу к нескольким моделям КМ, продолжительность настройки составлят около 15 минут. Есть режим копирования информации, проверки уровня заряда батареи и сохранения ранее сделанных настроек. | шт | SP-52
Микропроцессорный коленный модуль | 4х-звенный коленный модуль с внешним источником энергии. Полным микропроцессорным контролем фазы опоры и переноса в комплекте с пультом управления, заглушкой зарядного порта и заглушкой зарядного порта переводящей коленный модуль в режим сохранения энергии и продлевающей работу аккумуляторной батареи до 2 суток. Двойной контроль фазы опоры осуществляется благодаря микропроцессору и четырехзвенному замку. Микропроцессорный контроль при ходьбе по лестнице. Программирование микропроцессора происходит при помощи программы для ПК (идущей в комплекте) с учетом индивидуальных особенностей пациента. Повышенный клиренс. Защита от падений для предотвращения внезапного подгибания колена (реализована с помощью увеличения сопротивления в гидравлическом цилиндре). Работа в двух выборочных режимах при разряде батареи. Степень защиты от внешних воздействий IP42. Виброооповещение об уровне заряда батареи. Время работы батареи без подзарядки – до четырех дней. Угол сгибания: не менее 155°. Максимальный вес пациента: до 125 кг. | шт | NE-Z4 "Аллюкс"
Микропроцессорный коленный модуль | Микропроцессорный коленный модуль с внешним источником энергии. Одноосный с гидравлическим цилиндром, контролируемым микропроцессором, отвечающим за автоматически подстраиваемый темп ходьбы и обеспечивающий в автоматическом режиме устойчивость, функцией защиты от падений и полным микропроцессорным контролем фаз опоры и переноса. Обладает влагостойкостью, защитой от пыли и брызг. Смещенный центр тяжести. Угол сгибания: не менее 125°. Время реакции микропроцессора не более 10 Мс.С функцией бега. Программирование коленного модуля осуществляется с помощью программы для ПК на русском языке. Внешний источник энергии-съемный перезаряжаемый литиевый аккумулятор. Возможность замены аккумулятора самостоятельно пользователем, в любой момент, непосредственно в протезе, при ходьбе. Запасной аккумулятор, зарядное устройство и зарядное устройство для аккумулятора с автомобильным адаптером. Возможность смены обтекателя. Возможность установки дополнительной влагозащитной косметической облицовки. Рабочая высота не более 235мм, вес не более 1235г. Вариант с пирамидальным проксимальным адаптером. Максимальный вес пациента: до 125 кг. | шт. | Plie 2.0 пирамидальный KS2-00-KNEE1-KT
Микропроцессорный коленный модуль | Микропроцессорный коленный модуль с внешним источником энергии. Одноосный с гидравлическим цилиндром, контролируемым микропроцессором, отвечающим за автоматически подстраиваемый темп ходьбы и обеспечивающий в автоматическом режиме устойчивость, функцией защиты от падений и полным микропроцессорным контролем фаз опоры и переноса. Обладает влагостойкостью, защитой от пыли и брызг. Смещенный центр тяжести. Угол сгибания: не менее 125°. Время реакции микропроцессора не более 10 Мс. С функцией бега. Программирование коленного модуля осуществляется с помощью программы для ПК на русском языке. Внешний источник энергии-съемный перезаряжаемый литиевый аккумулятор. Возможность замены аккумулятора самостоятельно пользователем, в любой момент, непосредственно в протезе, при ходьбе. Запасной аккумулятор, зарядное устройство и зарядное устройство для аккумулятора с автомобильным адаптером. Возможность смены обтекателя. Возможность установки дополнительной влагозащитной косметической облицовки. Рабочая высота не более 235мм, вес не более 1235г. Вариант с резьбовым проксимальным адаптером. Подходит для пациентов с длинной культей бедра. Максимальный вес пациента: до 125 кг. | шт | Plie 2.0 резьбовой KD2-00-KNEE2-KT
Микропроцессорный коленный модуль | Микропроцессорный коленный модуль с внешним источником энергии. Одноосный с гидравлическим цилиндром, контролируемым микропроцессором, отвечающим за автоматически подстраиваемый темп ходьбы и обеспечивающий в автоматическом режиме устойчивость, функцией защиты от падений и полным микропроцессорным контролем фаз опоры и переноса. Обладает повышенной влагостойкостью. Наличие класса защиты не ниже IP 67. Допускается кратковременное погружение в воду, до 30 минут и нглубину до 1 метра. Смещенный центр тяжести. Угол сгибания: не менее 125°. Время реакции микропроцессора не более 10 Мс. Усовершенствованная электросхема для продления длительности работы до замены батареи. Усовершенствованные сервоприводы для более быстрого отклика клапанов. С функцией бега. Программирование коленного модуля осуществляется при помощи программы с функцией "Лаборатория шага" для ПК на русском языке. Внешний источник энергии-съемный перезаряжаемый литиевый аккумулятор. Возможность замены аккумулятора самостоятельно пользователем, в любой момент, непосредственно в протезе, при ходьбе. Защита аккумулятора от попадания грязи и пыли с помощью усовершенствованной крышки батарейного отсека. Запасной аккумулятор, зарядное устройство и зарядное устройство для аккумулятора с автомобильным адаптером, насос для регулировки давления в пневмокамере в комплекте. Возможность смены обтекателя. Возможность установки дополнительной влагозащитной косметической облицовки. Рабочая высота не более 235мм, вес не более 1235г. Вариант с пирамидальным проксимальным адаптером. Максимальный вес пациента: до 125 кг | шт. | Plie 3.0 пирамидальный KD3-00-KNEE1-KT
Микропроцессорный коленный модуль | Микропроцессорный коленный модуль с внешним источником энергии. Одноосный с гидравлическим цилиндром, контролируемым микропроцессором, отвечающим за автоматически подстраиваемый темп ходьбы и обеспечивающий в автоматическом режиме устойчивость, функцией защиты от падений и полным микропроцессорным контролем фаз опоры и переноса. Обладает повышенной влагостойкостью. Наличие класса защиты не ниже IP 67.Допускается кратковременное погружение в воду, до 30 минут и нглубину до 1 метра. Смещенный центр тяжести. Угол сгибания: не менее 125°. Время реакции микропроцессора не более 10 Мс. Усовершенствованная электросхема для продления длительности работы до замены батареи. Усовершенствованные сервоприводы для более быстрого отклика клапанов. Программирование коленного модуля осуществляется при помощи программы с функцией "Лаборатория шага" для ПК на русском языке. Внешний источник энергии-съемный перезаряжаемый литиевый аккумулятор. Возможность замены аккумулятора самостоятельно пользователем, в любой момент, непосредственно в протезе, при ходьбе. Защита аккумулятора от попадания грязи и пыли с помощью усовершенствованной крышки батарейного отсека. Запасной аккумулятор, зарядное устройство и зарядное устройство для аккумулятора с автомобильным адаптером, насос для регулировки давления в пневмокамере в комплекте. Возможность смены обтекателя. Возможность установки дополнительной влагозащитной косметической облицовки. Рабочая высота не более 235мм, вес не более 1235г. Вариант с резьбовым проксимальным адаптером. Максимальный вес пациента: до 125 кг | шт | Plie 3.0 резьбовой KS3-00-KNEE2-KT
Модуль коленный 4-х звенный на подшипниках | Механический полицентрический четырехзвенный коленный модуль (типа 5К1 или аналог), материал-сталь. Центр вращения меняет свое положение в зависимости от угла сгибания. Гарантийный срок - не менее 12 месяцев с даты выдачи изделия в эксплуатацию. | шт | 5К1
Коленный одноосный шарнир c механизмом торможения с голенооткидным устройством | Коленный одноосный шарнир (типа 5К2 или аналог) c механизмом торможения с голенооткидным устройством. Предназначен для пациентов с 1-м и 2-м уровнем активности и массой до 100 кг. Угол сгибания - 135°, соединение в проксимальной части – пирамидка, в дистальной части – пирамидка. Материал – нержавеющая сталь. Гарантийный срок - не менее 12 месяцев с даты выдачи изделия в эксплуатацию. | шт | 5К2
Коленный шарнир одноосный с ручным тормозом и голенооткидным устройством | Коленный шарнир одноосный (типа 5К3 или аналог) с ручным тормозом и голенооткидным устройством. Предназначен для пациентов с 1-м уровнем активности и массой до 100 кг. Материал- нержавеющая сталь. Гарантийный срок - не менее 12 месяцев с даты выдачи изделия в эксплуатацию. | шт | 5К3
Моноцентрический коленный шарир с фиксатором | Используется для пациентов с ампутацией бедра активности К1, обеспечивая безопасность в положении стоя при отсутствии управления фазой переноса. Встроенный регулируемый фиксатор обеспечивает неподвижность коленного модуля в положении разгибания. Сгибание колена достигается путем вытягивания фиксатора. Вес пациента до 100 кг Гарантийный срок - не менее 12 месяцев с даты выдачи изделия в эксплуатацию. | шт | 5К40
Модульный коленный шарнир при вычленении в коленном суставе | Модульный полицентрический коленный шарнир (типа 5К7 или аналог) для пациентов после вычленения коленного сустава. Материал-сталь. | шт | 5К7
Полицентрический пневматический коленный модуль | Пневматический 4-х звенный полицентрический коленный модуль. Возможность регулировки пневматического цилиндра.Максимальный угол сгибания 135 градусов. Вес-820 г. Длина-211 мм. Вес пациента до 100 кг. Гарантийный срок - не менее 12 месяцев с даты выдачи изделия в эксплуатацию. | шт | 5К66
Несущий модуль | Модуль несущий (типа 4Н1 или аналог). Материал: труба-алюминий, адаптер-сталь. Длина 400 мм, вес 300 г. Вес пациента до 100 кг. Гарантийный срок - не менее 12 месяцев с даты выдачи изделия в эксплуатацию. | шт | 4Н1
Несущий модуль | Модуль несущий (типа 4Н2 или аналог). Материал: алюминий. Длина 400 мм, вес 270 г. Вес пациента до 100 кг. Гарантийный срок - не менее 12 месяцев с даты выдачи изделия в эксплуатацию. | шт | 4Н2
Двойной адаптер | Адаптер двойной (типа 6Р3=60 или аналог) применяется в протезах нижних конечностей, служит для регулируемого соединения модулей между собой. Высота 60мм. Имеет 8 юстировочных винтов. Материал -сталь. Модуль должен быть рассчитан на нагрузку не менее чем до 100 кг. Гарантийный срок - не менее 12 месяцев с даты выдачи изделия в эксплуатацию. | шт | 6Р3=60
Двойной адаптер | Адаптер двойной (типа 6Р5=32 или аналог) применяется в протезах нижних конечностей, служит для регулируемого соединения модулей между собой. Высота 32мм. Имеет 8 юстировочных винтов. Материал -алюминий. Модуль должен быть рассчитан на нагрузку не менее чем до 100 кг. Гарантийный срок - не менее 12 месяцев с даты выдачи изделия в эксплуатацию. | шт | 6P5=32
Двойной адаптер | Адаптер двойной (типа 6Р5=45 или аналог) применяется в протезах нижних конечностей, служит для регулируемого соединения модулей между собой. Высота 45мм. Имеет 8 юстировочных винтов. Материал -алюминий. Модуль должен быть рассчитан на нагрузку не менее чем до 100 кг. Гарантийный срок - не менее 12 месяцев с даты выдачи изделия в эксплуатацию. | шт | 6Р5=45
Двойной адаптер | Адаптер двойной (типа 6Р5=60 или аналог) применяется в протезах нижних конечностей, служит для регулируемого соединения модулей между собой. Высота 60мм. Имеет 8 юстировочных винтов. Материал -алюминий. Модуль должен быть рассчитан на нагрузку не менее чем до 100 кг. Гарантийный срок - не менее 12 месяцев с даты выдачи изделия в эксплуатацию. | шт | 6Р5=60
Двойной адаптер | Адаптер двойной (типа 6Р5=75 или аналог) применяется в протезах нижних конечностей, служит для регулируемого соединения модулей между собой. Высота 75мм. Имеет 8 юстировочных винтов. Материал -алюминий. Модуль должен быть рассчитан на нагрузку не менее чем до 100 кг. Гарантийный срок - не менее 12 месяцев с даты выдачи изделия в эксплуатацию. | шт | 6Р5=75
Адаптер площадка-хомут | Адаптер площадка-хомут (типа 6Р4=36 или аналог). Предназначен для присоединения гильзы бедра с чашкой, к модулю РСУ. Материал – сталь. Максимальный вес пациента – 100 кг. Гарантийный срок - не менее 12 месяцев с даты выдачи изделия в эксплуатацию. | шт | 6Р4=36
Модуль РСУ под пирамидальный адаптер | Модуль РСУ под пирамидальный адаптер (типа 6Р2 или аналог). Предназначен для соединения гильзы бедра с нижерасположенным коленным модулем. Резьбовой механизм обеспечивает регулировку в горизонтальной плоскости. Материал винтов – сталь. Максимальный вес пациента – 100 кг. Гарантийный срок - не менее 12 месяцев с даты выдачи изделия в эксплуатацию. | шт | 6Р2
Модуль РСУ пирамидальный | РСУ пирамидальный (типа 6Р1 или аналог), предназначен для соединения гильзы бедра с адаптерами. Резьбовой механизм обеспечивает регулировку в горизонтальной плоскости. Гарантийный срок - не менее 12 месяцев с даты выдачи изделия в эксплуатацию. | шт | 6Р1
Винтовые РСУ (втулки), сталь | Винтовое РСУ (типа 3В1 или аналог). Используется для соединения модуля несущего с модулем коленным, модулем стопы и другими модулями, имеющими законцовку в виде пирамидки. В состав адаптер-втулки входят 5 винтов (4 юстировочных и 1 стяжной). Внутренний посадочный диаметр – 30 мм. Масса пациента – не более 125 кг. Материал – сталь. Гарантийный срок - не менее 12 месяцев с даты выдачи изделия в эксплуатацию. | шт | 3В1
Винтовые РСУ (втулки), алюминий | Винтовое РСУ (типа 3В2 или аналог). Используется для соединения модуля несущего с модулем коленным, модулем стопы и другими модулями, имеющими законцовку в виде пирамидки. В состав адаптер-втулки входят 5 винтов (4 юстировочных и 1 стяжной). Внутренний посадочный диаметр – 30 мм. Масса пациента – не более 125 кг. Материал – алюминий. Гарантийный срок - не менее 12 месяцев с даты выдачи изделия в эксплуатацию. | шт | 3B2
Винтовые РСУ со скосом (втулки), сталь | Винтовое РСУ со скосом 10 градусов (типа 3В3 или аналог). Используется для соединения модуля несущего с модулем коленным, модулем стопы и другими модулями, имеющими законцовку в виде пирамидки. В состав адаптер-втулки входят 5 винтов (4 юстировочных и 1 стяжной). Внутренний посадочный диаметр – 30 мм. Масса пациента – не более 125 кг. Материал – сталь. Гарантийный срок - не менее 12 месяцев с даты выдачи изделия в эксплуатацию. | шт | 3В3
Гильзовый адаптер 4-х лепестковый | Гильзовый адаптер четырехлепестковый (типа 701 или аналог), для протеза голени. Материал - сталь. Снабжен защитной крышкой для ламинирования. Максимальный вес пациента – 125 кг. Гарантийный срок - не менее 12 месяцев с даты выдачи изделия в эксплуатацию. | шт | 7О1
Гильзовый адаптер 3-х лепестковый с пирамидой | Гильзовый адаптер трехлепестковый с пирамидой (типа 702 или аналог), предназначен для пациентов с массой до 125 кг. Материал: опора – нержавеющая сталь, винты – сталь. Снабжен защитной крышкой для ламинирования. Гарантийный срок - не менее 12 месяцев с даты выдачи изделия в эксплуатацию. | шт | 7О2
Гильзовый адаптер 3-х лепестковый поворотный | Гильзовый адаптер трехлепестковый (типа 704 или аналог), поворотный предназначен для пациентов с массой до 125 кг. Поворотная втулка обеспечивает возможность угловой регулировки в горизонтальной плоскости. Материал: опора – нержавеющая сталь, винты – сталь. Гарантийный срок - не менее 12 месяцев с даты выдачи изделия в эксплуатацию. | шт | 704
Гильзовый адаптер поворотный, 3-х лепестковый, резьбовой с пирамидальным РСУ (сталь) | РСУ гильзовое 3х-лепестковое поворотное с пирамидальным адаптером (типа 704+6Р1 или аналог). Материал-сталь. Вес 180г.Гарантийный срок - не менее 12 месяцев с даты выдачи изделия в эксплуатацию. | шт | 7О4 + 6Р1
Гильзовый адаптер поворотный, 3-х лепестковый с РСУ под пирамидку (сталь) | РСУ гильзовое 3х-лепестковое поворотное с адаптером под пирамиду (типа 704+6Р2 или аналог). Материал-сталь. Вес 180г. Гарантийный срок - не менее 12 месяцев с даты выдачи изделия в эксплуатацию. | шт | 7О4 + 6Р2
Винтовой адаптер | Винтовой адаптер РСУ (типа 6Р3 или аналог) для точной подгонки длины протеза. Крепление под пирамидку, 4 юстировочных винта. Материал-сталь. Длина-120 мм. Максимальный вес пациента 100 кг. | шт | 6Р3
Сдвижной адаптер | Сдвижной адаптер (типа 6Р6 или аналог) диаметром 30мм, материал титан, максимальное смещение 13,5 мм. Предназначен для обеспечения дополнительных регулировок между гильзой протеза и несущим модулем. Вес адаптера: 6Р6Т - 180 г, высота 65,5 мм. Максимальный вес пациента – 100 кг. Гарантийный срок - не менее 12 месяцев с даты выдачи изделия в эксплуатацию. | шт | 6Р6Т
Ротатор (поворотное устройство) | Поворотное устройство (типа ТА-2 или аналог) позволяет пациентам с ампутацией на уровне бедра подгибать ногу, т.е. разворачивать согнутую в колене голень относительно гильзы бедра. Проксимального завершение –резьба М36. С дистального конца адаптер оканчивается гнездом с четырьмя юстировочными винтами для соединения с пирамидой коленного узла. Пластмассовая кнопка, разблокирующая поворотное устройство, может быть легко укорочена под размер поролоновой косметической облицовки. Используется для пациентов с массой тела до 125кг. Гарантийный срок - не менее 12 месяцев с даты выдачи изделия в эксплуатацию. |  | TA-2
Стопа | Энергосберегающая стопа (типа "Сенатор" или аналог) в комплекте с разделительным носком и косметической оболочкой 3 поколения. Непрерывная длина волокна и отсутствие болтовых соединений. Непрерывная длина углепластикового волокна.Полноразмерная карбоновая стелька обеспечивает мягкий перекат и плавную походку. Для пациентов с низкой и средней ударной нагрузкой. Размерный ряд: 22-30, вес пациента: до 136 кг, жесткость 1-6, высота каблука 10мм, соединение: пирамидальный адаптер, гарантийный срок эксплуатации модуля стопы-2 года, косм. оболочки-6 мес. | шт | VS1 "Сенатор"
Стопа | Стопа для пациентов уровня активности К2-К3 с низкой ударной нагрузкой (типа "Променад"или аналог) в комплекте с разделительным носком и косметической оболочкой 3 поколения . Расщепленный носок и расщепленная пятка стопы обеспечивают контролируемую пациентом инверсию/эверсию. Полноразмерная карбоновая стелька обеспечивает мягкий перекат и плавную походку. Непрерывная длина волокна и осутствие болтовых соединений. Размерный ряд: 22-31 р-р, вес пациента: до 147 кг, жесткость: 1-5, высота каблука:10мм, соединение: пирамидальный адаптер, гарантийный срок эксплуатации модуля стопы -3 года, косм. оболочки -6 мес. | шт | VS2 "Променад"
Стопа | Стопа для пациентов уровня активности К2 с технологией iMX (типа "ВокТек" или аналог) в комплекте с разделительным носком и косметической оболочкой 3 поколения. Принцип работы основан на независимом мультиосном движении основного подвижного киля совместно с верхним и нижним уретановыми вкладышами. Основной несущий элемент-интегрированная шаровая опора. Конструкция из графитового материала обеспечивает надежность в эксплуатации. Размерный ряд-22-30 р-р( с отведенным пальцем-22-28 р-р), вес пациента: до 136 кг,жесткость: 1-4, высота каблука:10мм, соединение: пирамидальный адаптер, гарантийный срок эксплуатации модуля стопы -1 год, косм. оболочки -6 мес. | шт | VS3 "Воктек"
Стопа | Стопа высокой степени энергосбережения (типа "Сиерра" или аналог) в комплекте с разделительным носком и косметической оболочкой 3 поколения, эксклюзивный дизайн основы обеспечивает увеличение длины углепластиковых волокон, что обеспечивает повышение амортизации и более плавной походке. Расщепленные носок и пятка стопы обеспечивают высокий уровень инверсии/эверсии. Полноразмерная карбоновая стелька обеспечивает мягкий перекат и плавную походку. Непрерывная длина волокна и осутствие болтовых соединений.Длинная углепластиковая пятка обеспечивает стабильность, повышает площадь опоры и плавность походки. Размерный ряд: 22-31 р-р, вес пациента: до 166кг, жесткость: 1-9, высота каблука:10мм, соединение: пирамидальный адаптер, гарантийный срок эксплуатации модуля стопы -3 года, косм. оболочки -6 мес. | шт | FS1 "Сиерра"
Стопа | Стопа высокой степени энергосбережения (типа "Фридом ДинАдапт" или аналог) в комплекте с разделительным носком и косметической оболочкой 3 поколения. Для пациентов уровня активности К2-К3. С технологией EndaCore, расщепленным носком и пяткой. Тонкий профиль позволяет максимально элегантно обточить косметическую облицовку протеза до нужного размера. Полноразмерная карбоновая стелька обеспечивает мягкий перекат и плавную походку. Непрерывная длина волокна и осутствие болтовых соединений. Размерный ряд: 22-31 р-р, вес пациента: до 166кг, жесткость: 1-9, высота каблука:10мм, соединение: пирамидальный адаптер, гарантийный срок эксплуатации модуля стопы -3 года, косм. оболочки -6 мес. | шт | F10 "Фридом ДинАдапт"
Стопа | Стопа высокой степени энергосбережения (типа "Фридом Агиликс" или аналог) в комплекте с разделительным носком и косметической оболочкой 3 поколения. Для пациентов уровня активности К3. С технологией EndaCore, расщепленным носком и пяткой. Поглощение вертикального удара и гибкость карбонового модуля оптимизированы для пациентов уровня активности К3. Мультиосное движение в голеностопопе. Полноразмерная карбоновая стелька обеспечивает мягкий перекат и плавную походку. Непрерывная длина волокна и осутствие болтовых соединений. Размерный ряд: 22-31 р-р, вес пациента: до 166кг, жесткость: 1-9, высота каблука:10мм, соединение: пирамидальный адаптер, гарантийный срок эксплуатации модуля стопы -3 года, косм. оболочки -6 мес. | шт | F15 "Фридом Агиликс"
Стопа | Стопа (типа "Пацифика" или аналог) для пациентов с длинной культёй голени в комплекте с разделительным носком и косметической оболочкой 3 поколения. Полноразмерная карбоновая стелька обеспечивает мягкий перекат и плавную походку. Непрерывная длина волокна и осутствие болтовых соединений. Ращепленные носок и пятка. Идеальный баланс гибкости и прочности. Стопа полностью спрятана в облицовке. Рабочая высота не более 60 мм. Размерный ряд: 24-31 р-р, жесткость 1-9, высота каблука 10мм, вес пациента до 166 кг, соединение: пирамидальный адаптер, гарантийный срок эксплуатации модуля стопы-3 года, косм. оболочка-6 месяцев. | шт | FS2 "Пацифика"
Стопа | Стопа высокой степени энергосбережения (типа "Хайлэндер" или аналог) в комплекте с разделительным носком и косметической оболочкой 3 поколения. Эксклюзивный дизайн углепластиковой основы предназначен для максимальной стабильности, особенно для пациентов с ампутацией бедра. Полноразмерная карбоновая стелька обеспечивает мягкий перекат и плавную походку. Непрерывная длина волокна и осутствие болтовых соединений. Расщепленный носок стопы обеспечивает высокий уровень инверсии/эверсии. Размерный ряд: 22-31 р-р, вес пациента: до 166 кг, жесткость: 1-9, высота каблука:10мм, соединение: пирамидальный адаптер, гарантийный срок эксплуатации модуля стопы -3 года, косм. оболочки -6 мес. | шт | FS3 "Хайлэндер"
Стопа сверхнизкого профиля | Стопа сверхнизкого профиля для пациентов с длинной культей голени (типа "Пацифика LP" или аналог) в комплекте с разделительным носком и косметической оболочкой 3 поколения. Сохранена максимально возможная длина углеволокна. Полноразмерная стелька, разделенные носок и пятка обеспечивают комфорт при ходьбе по неровной поверхности. Непрерывная длина волокна и осутствие болтовых соединений. Стопа полностью спрятана в облицовке. Размерный ряд: 22-31 р-р, жесткость 1-9, высота каблука 10мм, вес пациента до 166 кг, соединение: пирамидальный адаптер, гарантийный срок эксплуатации модуля стопы-3 года, косм. оболочка-6 месяцев. | шт | FS4 "Пацифика-LP"
Стопа | Стопа с технологией двойного киля в комплекте с разделительным носком и косметической оболочкой 3 поколения. (типа "Трайв" или аналог) Автоматически подстраивающаяся под увеличение нагрузки до 30% веса самого пациента. Дополнительный киль активируется дополнительной нагрузкой. Полноразмерная карбоновая стелька обеспечивает мягкий перекат и плавную походку. Непрерывная длина волокна и осутствие болтовых соединений. Контроль и стабильность при движении по пересеченной местности достигаются за счет конструкции с разделенным носком и пяткой, допускающим до +/- 15 градусов инверсии и экстензии. Конструкция стопы позволяет гасить 11мм вертикального удара. Размеры:22-31, жёсткость 1-9, вес пациента до 166кг, гарантийный срок на модуль стопы 3 года, косм. оболочки-6 месяцев. | шт | FS5 "Трайв"
Стопа для пациентов с ампутацией по Саймсу | Стопа для пациентов с ампутацией по Саймсу (типа "Саймс" или аналог) в комплекте с разделительным носком и косметической оболочкой 3 поколения. Конструкция позволяет не только выдерживать большие нагрузки при ампутации по Саймсу, но и предоставляет все основные преимущества карбоновой стопы. Проксимальная чашка стопы ламинируется непосредственно в гильзу, пятка расщеплена. Полноразмерная карбоновая стелька обеспечивает мягкий перекат и плавную походку. Непрерывная длина волокна и осутствие болтовых соединений. Подходит для низкого, среднего и высокого уровня ударной нагрузки. Размерный ряд: 22-31 р-р, жесткость: 1-9, высота каблука 10мм, соединение: чашка под прямую ламинацию, вес пациента: до 166 кг, гарантийный срок эксплуатации модуля стопы-3 года, косм. оболочки-6 месяцев. | шт | LP2 "Саймс"
Стопа | Легкая, прочная, косметичная стопа (типа "Силуэт" или аналог) в комплекте с разделительным носком и косметической оболочкой 3 поколения. Доступны все виды проксимального соединения. Высокая динамика и плавность переката. Возможность регулировать длину стопы непосредственно протезисту, на предприятии. Тонкий профиль позволяет максимально элегантно обточить косметическую облицовку протеза до нужного размера. Сделана с применением технологии эпоксидной карбоновой стяжки. Непрерывная длина волокна и осутствие болтовых соединений. Размерный ряд: 22-31 р-р, жесткость: 1-9, высота каблука 10мм или 20мм, вес пациента до 166 кг, соединение: зажимной адаптер или пирамидальный адаптер, гарантийный срок эксплуатации модуля стопы 3 года, косм. оболочки-6 месяцев. | шт | Стопа "Силуэт"
Стопа | Стопа с вертикальным поглощением удара (типа "Ренегейд" или аналог) в комплекте с разделительным носком и косметической оболочкой 3 поколения. Z-Shock технология обеспечивает плавную походку при любом уровне ударной нагрузки на стопу. Z-образная пятка работает автоматически по мере увеличения нагрузки. Полноразмерная карбоновая стелька обеспечивает мягкий перекат и плавную походку. Непрерывная длина волокна и осутствие болтовых соединений. Есть вариант с отведенным пальцем. Размерный ряд: 22-31 р-р, жескость: 1-9, высота каблука: 10мм, вес пациента до 166 кг, соединение: пирамидальный адаптер, гарантийный срок на модуль стопы 3 года, косм. оболочки-6 месяцев. | шт | "Ренегейт" RS1
Стопа | Стопа с изменяемой высотой каблука (типа "Ранвэй" или аналог) в комплекте с разделительным носком и косметической оболочкой 3 поколения. Конструкция подвижной щиколотки позволяет максимально приблизить движение при изменении высоты каблука к анатомически правильному. Высота каблука от 0 до 5 см. Полноразмерная карбоновая стелька обеспечивает мягкий перекат и плавную походку. Непрерывная длина волокна и осутствие болтовых соединений. Есть вариант с отведенным пальцем. Стопа обеспечивает комфорт и рекуперацию энергии. Размерный ряд:22-28 р-р, жесткость: 1-6, вес пациента до 116кг, соединение: пирамидальный адаптер, гарантийный срок эксплуатации модуля стопы-3 года, подвижной щиколотки-1,5 года, косм. оболочки-6 месяцев. | шт | RS2 " Ранвэй"
Стопа | Стопа с вертикальным поглощением удара низкого профиля (типа "Ренегейд LP" или аналог) в комплекте с разделительным носком и косметической оболочкой 3 поколения. Z-Shock технология обеспечивает плавную походку при любом уровне ударной нагрузки на стопу. Z-образная пятка работает автоматически по мере увеличения нагрузки. Полноразмерная карбоновая стелька обеспечивает мягкий перекат и плавную походку. Непрерывная длина волокна и осутствие болтовых соединений. Есть вариант с отведенным пальцем. Размерный ряд: 22-31 р-р, жескость: 1-9, высота каблука: 10мм, вес пациента до 166 кг, соединение: пирамидальный адаптер, гарантийный срок на модуль стопы 3 года, косм. оболочки-6 месяцев. |  | RS6 "Ренегейд -LP"
Стопа | Стопа (типа "Ренегейд" АТ или аналог) в комплекте с разделительным носком и косметической оболочкой 3 поколения. с технологией EnduraCore, расщеплённым носком,обеспечивающим мультиосное движение до 15º и уникальным дизайном, повышающим рекуперацию энергии ещё на 35%. Полноразмерная карбоновая стелька обеспечивает мягкий перекат и плавную походку. Непрерывная длина волокна и осутствие болтовых соединений. размеры: 22-31, жёсткость 1-9, вес пациента до 166кг, гарантийный срок на модуль стопы 3 года, косм. оболочки-6 месяцев. | шт | R11 "Ренегейд-АТ"
Стопа | Стопа низкого профиля (типа "Ренегейд" АТ-LP или аналог) в комплекте с разделительным носком и косметической оболочкой 3 поколения, с технологией EnduraCore, расщеплённым носком,обеспечивающим мультиосное движение до 15º и уникальным дизайном, повышающим рекуперацию энергии ещё на 35%. Полноразмерная карбоновая стелька обеспечивает мягкий перекат и плавную походку. Непрерывная длина волокна и осутствие болтовых соединений. Размеры: 22-31, жёсткость 1-9, вес пациента до 166кг, гарантийный срок на модуль стопы 3 года, косм. оболочки-6 месяцев. | шт | R16 "Ренегейд АТ-LP"
Стопа для плавания | Стопа для плавания (типа "Фристайл Свим" или аналог) с возможностью переключения щиколотки в комплекте с разделительным носком и косметической оболочкой 3 поколения. Плантарное разгибание до 70°. Позволяет не только плавать, но и комфортно ходить. Разделенная пятка для удобства ходьбы по неровной поверхности. Есть возможность использовать ласты. Размеры:22-30, жёсткость 1-6, вес пациента до 116кг, гарантийный срок на модуль стопы 3 года, косм. оболочки-6 месяцев, щиколотки 12 мес). | шт | LP2-W2 "Фристайл Свим"
Стопа с гидравлической щиколоткой | Стопа для пациентов уровня активности К3 с гидравлической щиколоткой (типа "Кинтерра"или аналог) в комплекте с разделительным носком и косметической оболочкой 3 поколения. Диапазон плантарной флексии – не менее 10 градусов, дорсальной экстензии – не менее 2 градусов, размерный ряд 22 – 31, вес пациента до 125кг, разделенные носок и пятка, отсутствие болтовых соединений в карбоновом модуле стопы. Функция возврата подошвенной части в первоначальное положение после осуществления шага. Плавная работа при больших перепадах температур.Размерный ряд: 22-31 р-р, вес пациента: до 125 кг, жесткость: 1-7, высота каблука изменяемая: 0-3,5 см, соединение: пирамидальный адаптер, гарантийный срок эксплуатации модуля стопы - 3 года, косм. оболочки - 6 мес. | шт | ROM "Кинтерра"
Термоформуемый конус из вспененного материала | Термоформуемый конус из вспененного резинопластика (типа MP39-140 или аналог). Используется для изготовления мягких вкладышей в гильзу. Цвет телесный. Толщина 6.5мм, диаметр 140 мм. | шт | 1S400-140
Термоформуемый конус из вспененного материала | Термоформуемый конус из вспененного резинопластика (типа MP39-160 или аналог). Используется для изготовления мягких вкладышей в гильзу. Цвет телесный. Толщина 6.5мм, диаметр 160 мм. | шт | 1S400-160
Термоформуемый конус из вспененного материала | Термоформуемый конус из вспененного резинопластика (типа MP39-180 или аналог). Используется для изготовления мягких вкладышей в гильзу. Цвет телесный. Толщина 6.5мм, диаметр 180 мм. | шт | 1S400-180
Термоформуемый конус из вспененного материала | Термоформуемый конус из вспененного резинопластика (типа 1s400-210 или аналог). Используется для изготовления мягких вкладышей в гильзу. Цвет телесный. Толщина 6.5мм, диаметр 210 мм. | шт | 1S400-210
Косметическая облицовка протеза бедра | Облицовка бедра изогнутая для коленных модулей с гидравлическими или пневматическими цилиндрами (типа 1092/S26 или аналог) предназначена для косметического покрытия силовой конструкции протеза бедра. Имеет предварительно изогнутую форму протезируемой конечности и сквозное ступенчатое продольное отверстие. Материал: мягкий пенополиуретан, цвет телесный, обхват голени 44 см, длина заготовки 920 мм, угол сгибания 30 град., правая и левая сторона. | шт | 1092/S26
Косметическая облицовка протеза бедра | Косметическое покрытие для модульных протезов бедра (типа 1092/24 или аналог), снабжено ступенчатым отверстием, в области колена и голени придана предварительная косметическая форма. Предварительно имеется коническое отверстие для гильзы протеза. Угол сгибания колена - 35°. Обхват голени – 36, 40, 44 см. Исполнение – левое, правое. Материал – мягкий пенополиуретан, трудновоспламеняемый в соответствии с DIN 75200 | шт | 1092/24
Косметическая облицовка голени | Косметическое покрытие для модульных протезов голени (типа 107/46 или аналог), снабжено отверстием, диаметр которого подходит для систем 30 мм и 34 мм, обладает предварительно приданной формой. Материал – мягкий пенополиуретан, трудновоспламеняемый в соответствии с DIN 75200. Цвет – телесный. | шт | 107/46
Блок пластазотовый для изготовления косметической облицовки протеза голени | Косметическое покрытие для модульных протезов голени (типа 107P30 или аналог), снабжено отверстием, диаметр которого подходит для систем 30 мм, не обладает предварительно приданной формой. Материал – пластазот. Цвет – телесный. | шт | 107Р30
Голеностопный шарнир одноосный | Регулировочно-соединительный узел (типа 2А1, или аналог) для одноосных стоп размеров с 22 по 30, с резиновым амортизатором и нижней крышкой подшипника. Материал - нержавеющая сталь. Максимальный вес пациента – 100 кг. Гарантийный срок - не менее 12 месяцев с даты выдачи изделия в эксплуатацию. | шт | 2А1
Стопа одноосная | Стопа одноосная из ПУ с пальцами (типа 1А1 или аналог), высота каблука 10 мм, размеры от 22 до 30, правое и левое исполнение. Максимальный вес пациента – 100 кг. Гарантийный срок - не менее 12 месяцев с даты выдачи изделия в эксплуатацию. | шт | 1А1
Соединительная крышка к одноосной стопе | Соединительная крышка к одноосной стопе (типа 2А11 или аналог), выполнена из пластика, размеры с 22 по 30. | шт | 2А11
SACH стопа | Стопа типа SACH с отведенным большим пальцем (типа 1А3 или аналог), заготовка стопы из ПУ, высота каблука 10 мм, сердцевина - тополь, размеры от 22 до 30, правое и левое исполнение. Максимальный вес пациента – 100 кг. Гарантийный срок - не менее 12 месяцев с даты выдачи изделия в эксплуатацию. | шт | 1А3
РСУ для SACH стоп | РСУ для SACH стопы с винтовым соединением (типа 2А4 или аналог), материал-сталь. Вес для М10-130гр., максимальный вес пациента до 125 кг Гарантийный срок - не менее 12 месяцев с даты выдачи изделия в эксплуатацию. | шт | 2А4
Соединительная пластина к SACH стопе | Соединительная пластина к SACH стопе (типа 2А12 или аналог), выполнена из пластика, для стоп 22-30 размеров | шт | 2А12
Замковое устройство с 4-х лепестковым гильзовым РСУ | Замковое устройство с 4-х лепестковым гильзовым РСУ, дистально - пирамида (типа 8А1 или аналог), с зубчатым пином для соединения силикон-лайнера с протезом. Максимальный вес пациента – 100 кг. Гарантийный срок - не менее 12 месяцев с даты выдачи изделия в эксплуатацию. | шт | 8А1
Замковое устройство с 4-х лепестковым гильзовым РСУ | Замковое устройство с 4-х лепестковым гильзовым РСУ, дистально - посадочное место под пирамиду (типа 8А2 или аналог), с зубчатым пином для соединения силикон-лайнера с протезом. Максимальный вес пациента – 100 кг. Гарантийный срок - не менее 12 месяцев с даты выдачи изделия в эксплуатацию. | шт | 8А2
Замковое устройство с гладким пином | Замковое устройство с гладким пином (типа SHL1 или аналог), материал - алюминий, вес 78 г, монтажная высота 23 мм, ограничение по весу пациента - зависит от ламината. Гарантийный срок - не менее 12 месяцев с даты выдачи изделия в эксплуатацию. | шт | SHL1
Замковое устройство с дотягиванием | Замковое устройство с дотягиванием (типа SHL2 или аналог), с зубчатым пином, материал пластик+алюминий, вес 99 г, монтажная высота 38 мм. Гарантийный срок - не менее 12 месяцев с даты выдачи изделия в эксплуатацию. | шт | SHL2
Замковое устройство с дотягиванием, квадратное | Замковое устройство с дотягиванием, квадратное (типа SHL4B или аналог), с зубчатым пином, материал алюминий, вес 210 г, монтажная высота 42 мм. В гильзу ламинируется только верхняя часть замка. Основная часть замка присоединяется 4-мя винтами в процессе сборки. Максимальный вес пациента – 100 кг. Гарантийный срок - не менее 12 месяцев с даты выдачи изделия в эксплуатацию. | шт | SHL4B
Ламинационный диск круглый | Ламинационный диск круглый (типа A28-Al или аналог), для ламинации с замками SHL1, SHL2. Материал алюминий, диаметр 70 мм, монтажная высота 8 мм, вес 55 г. Максимальный вес пациента – 100 кг. Гарантийный срок - не менее 12 месяцев с даты выдачи изделия в эксплуатацию. | шт | A28-Al
Ламинационный диск квадратный | Ламинационный диск квадратный (типа A29-Al или аналог), для ламинации с замками SHL1, SHL2. Материал алюминий, размеры 52 х 52 мм, монтажная высота 9 мм, вес 30 г. Максимальный вес пациента – 100 кг. Гарантийный срок - не менее 12 месяцев с даты выдачи изделия в эксплуатацию. | шт | A29-Al
Протяжка для культи | Протяжка для культи (типа EASY или аналог) из специального экстраскользящего материала. Размеры XS-XXL | шт | EASY
Силиконовый чехол | Cиликоновый чехол на культю голени (типа L40 или аналог), с дистальным соединением, толщина стенки от 5 мм в дистальной части до 3 мм в проксимальной части, с внешним текстильным покрытием, с наличием в дистальном отделе стабилизирующей матрицы до 5 см. Размерный ряд – 160-400 мм. | шт | L40
Силиконовый чехол | Силиконовый чехол на культю голени с высоким уровнем стабилизации, толщина стенки от 5 мм в дистальной части до 3 мм в проксимальной части, с внешним текстильным покрытием, с наличием в дистальном отделе стабилизирующей матрицы до 5 см. Размерный ряд – 160-450 мм. | шт | L50
Силиконовый чехол | Cиликоновый чехол на культю голени (типа C40Air или аналог), без дистального соединения, толщина стенки от 5 мм в дистальной части до 3 мм в проксимальной части, с внешним текстильным покрытием, с наличием в дистальном отделе стабилизирующей матрицы до 5 см. Перфорированная структура матрицы обеспечивает естественный отток жидкостей от культи, мелкопристые ячейки способствуют притоку воздуха к коже. Размерный ряд – 160-400 мм. | шт | C40Air
Стопа | Стопа детская высокой степени энергосбережения (типа "Дефендер" или аналог) в комплекте с разделительным носком и косметической оболочкой 3 поколения, эксклюзивный дизайн углепластиковой основы предназначен для максимальной стабильности, особенно для пациентов с ампутацией бедра. Расщепленный носок стопы обеспечивает высокий уровень инверсии/эверсии. Полноразмерная карбоновая стелька обеспечивает мягкий перекат и плавную походку. Непрерывная длина волокна и осутствие болтовых соединений. Размерный ряд: 16-21 р-р, вес пациента: до 45 кг, жесткость: 6 детких и 1 взрослая, высота каблука:10мм, соединение: пирамидальный адаптер 22мм (на выбор 30мм), гарантийный срок эксплуатации модуля стопы -1.5 года, косм. оболочки -6 мес. | шт | FS3 "Дефендер"